## OD Sensor
OD Sensor
Evolvinator Photodiode Reading
Dilution | OD600 Plate Reader | OD600 Plate Reader 1cm | 1 | 2 | 3 | Avg | Transmittance | Evolvinator OD
0 | 0.0383 | 0.00027186 | 663 | 665 | 663 | 663.6667 | 1 | 0
0.015625 | 0.0637 | 0.032948 | 633 | 633 | 633 | 633 | 0.95379 | 0.020546
0.03125 | 0.0764 | 0.049286 | 600 | 600 | 599 | 599.6667 | 0.90357 | 0.04404
0.0625 | 0.1115 | 0.094442 | 541 | 541 | 543 | 541.6667 | 0.81617 | 0.088218
0.125 | 0.1689 | 0.16829 | 450 | 449 | 449 | 449.3333 | 0.67705 | 0.16938
0.25 | 0.2894 | 0.3233 | 318 | 317 | 317 | 317.3333 | 0.47815 | 0.32043
0.5 | 0.5273 | 0.62936 | 153 | 152 | 153 | 152.6667 | 0.23004 | 0.63821
1 | 1.0344 | 1.2817 | 31 | 31 | 32 | 31.3333 | 0.047212 | 1.3259

## Pump
Pump
Settings | Pump on forward. Flow rate on x1. Dial set to 0. |  |  |  | Flow Calculator
Volume with aeration | 25 | ml |  |  | Input | Output |  |  | 201.5483 | 161.2387
Desired Range | Low: 5% vol/hr | High: 50% vol/hr |  |  | Hz | Flow rate (ml/hr) | ml/s |  |  |  |  | Desired Flow | 7.44 | ml/Hr
Calculated | 1.25 | 12.5 | ml/hr | Trial 1 | 200 | 134.9752 | 0.037493 |  |  |  |  | Pulse Size | 0.372
|  |  |  | Trial 2 | 200 | 132.9302 | 0.036925 |  | 1.003 | 55.0083 |  | Hz | 200.8443
|  |  |  | Average | 200 | 133.9629 | 0.037212 | 0.37212 | 7.4424 | 3.7212
|  |  |  | 200-31 | 100 | 66.4552 | 0.01846 | 0.1846 | 3.692 |  |  | When Hz 200
[7 empty] | 1083.4367 | 5.9589 |  |  |  | Desired Flow | 44 | ml/hr
[7 empty] | 18.0573 |  |  |  |  | Pulse Length | 119.178
ID: 1 mm, Wall: 1 mm, Air Off | Trial 1 |  |  | Trial 2
Hz | Volume (ml) | Time (s) | Flow rate (ml/hr) | Volume (ml) | Time (s) | Flow rate (ml/hr) | Average | ml/s | ml for 10 sec pulse |  |  | Feed Frequency Calculation
200 | 10 | 267 | 134.8315 | 6 | 164 | 131.7073 | 133.2694 | 0.037019 | 0.37019 |  |  | 31 Hz Flow rate | 19.8319 | ml/hr
175 | 10 | 304 | 118.4211 | 10 | 306 | 117.6471 | 118.0341 | 0.032787 | 0.32787 |  | flowMax | Flowrate | 1.1 | ml/hr
150 | 10 | 357 | 100.8403 | 8 | 282 | 102.1277 | 101.484 | 0.02819 | 0.2819 |  |  | FeedingFrequency | 180.29 | ms
125 | 10 | 428 | 84.1121 | 10 | 439 | 82.0046 | 83.0584 | 0.023072 | 0.23072 |  |  |  | 180.29
100 | 10 | 543 | 66.2983 | 8 | 446 | 64.574 | 65.4362 | 0.018177 | 0.18177 |  |  | Feed Frequency Calculation
90 | 8 | 481 | 59.8753 | 8 | 492 | 58.5366 | 59.2059 | 0.016446 | 0.16446 |  |  | 100 Hz Flow rate | 66.4552 | ml/hr
80 | 6 | 401 | 53.8653 | 8 | 562 | 51.2456 | 52.5554 | 0.014599 | 0.14599 |  | flowMax | Flowrate | 1 | ml/hr
70 | 8 | 629 | 45.787 | 10 | 795 | 45.283 | 45.535 | 0.012649 | 0.12649 |  |  | FeedingFrequency | 664.552 | s
60 | 6 | 543 | 39.779 | 8 | 735 | 39.1837 | 39.4813 | 0.010967 | 0.10967
50 | 6 | 657 | 32.8767 | 6 | 659 | 32.7769 | 32.8268 | 0.0091186 | 0.091186
40 | 6 | 810 | 26.6667 | 6 | 785 | 27.5159 | 27.0913 | 0.0075254 | 0.075254
31 | 6 | 1091 | 19.7984 | 4 | 739 | 19.4858 | 19.6421 | 0.0054561 | 0.054561

## Heating
Heating
Heating elements | 4 20 ohm resitors
Power supply | 15V 1A wall wart
Volume | 30mL
Mixing/Air? | None
PWM (0-255) | Duty Cycle | Temperature Reading | Water Temperature
25 | 0.098039 | 19.98 | 27.9
25 | 0.098039 | 20.11 | 28.5
51 | 0.2 | 24.43 | 32.4
51 | 0.2 | 24.87 | 32.9
52 | 0.20392 | 24.72 | 33.1
77 | 0.30196 | 28.73 | 37
77 | 0.30196 | 28.84 | 37
78 | 0.30588 | 29.25 | 37.5
90 | 0.35294 | 29.67 | 37.5
90 | 0.35294 | 31 | 39.5
90 | 0.35294 | 31.2 | 40
91 | 0.35686 | 31.36 | 40.5
102 | 0.4 | 33.29 | 42
102 | 0.4 | 33.8 | 42.1